SK E&S 계량설비 자재사양서

(소용량계량기/특수계량기)

1. 적용범위

1.1 이 규격은 SK E&S에서 구매하는 계량기에 한하여 적용한다.

1.2 	이 규격에서 언급하지 않은 내용은 “가스미터기술 기준”에 따르며, 변경사항이 발생시 반드시 이를 당사에 통지한다.

1.3 당사에 통지 없이 규격(안)을 지키지 않을 시에는 Penalty를 적용한다.

2. 소용량 계량기 구조

2.1 막식 가스 계량기는 OIML 기준 또는 KSB 5327 형식(검정품 일부 限)에 적합한 제품이어야 하며, 또한 국가 공인 기관의 검정을 필 한 제품이어야 한다.

2.2 디지털계량기 및 다기능 가스안전계량기 등에 삽입되는 배터리는 계량에 관한 법률에서정한 가스미터 유효기간 이상 작동이 가능하여야 하며, 안정성이 보장된 제품을 사용하여야 한다.

2.3 디지털계량기(누출점검용 포함)는 계량기 하부 쉘 커버 전면부에 검침이 가능한 LCD가

설치된 듀얼지시부 계량기이어야 한다.

2.4 계량기 카운터 각도 조정

2.4.1 카운터 각도 조정된 계량기 납품을 원칙으로 하되, 회사별 요청이 있을 경우 각도 미조정된 계량기를 납품할 수 있다. 단, 디지털계량기는 카운터각도 조정 대상에서 제외 한다.

2.4.2 밑에서도 계량기 검침이 가능하도록 <그림 1>과 같이 계량기 카운터 인덱스 커버의 각도를 하향 20º 기울인다.

2.4.3 계량기 바코드는 전면을 향하여 있어야 하며 기물번호 바코드 스캔이 잘될 수 있도록 한다.

2.4.4 카운터 지시 부 부위는 원격리드 스위치 탈∙부착이 가능한 것이 원칙으로 하되,

각 사의 요구에 따라 일반형으로 납품 요청 시 가능하여야 한다.

20°

<그림1>

2.5 계량기 하부 셀 커버(앞/뒤)

2.5.1 셀 커버의 두께는 1.2mm이상으로 하며, 쉽게 변형이나 균열이 가지 않는 재질로 하며, 습기의 침투가 없어야 한다.

2.6 계량기 고무막 플레이트

2.6.1 고무막 플레이트의 재질은 비자성체(알루미늄)으로 하고 자석의 영향을 받지 않아야 한다.

2.6.2 고무막 플레이트의 두께는 0.6mm이상으로 하며, 쉽게 구부러지거나 변형이 생기지 않는 기존재질(EGI)의 강도를 유지해야 한다.

2.7 역류방지장치

2.7.1 당사에 납품하는 계량기는 역류방지장치 내장된 구조이어야 한다.

2.8 차폐인증

2.8.1 기계식 원격 계량기 및 원격리드스위치는 차폐인증 구조일 것

2.9 가스누설 관리

2.9.1. 수조 내압시험

- G2.5 이하 : 최대 사용압력의 5배 이상 (가스미터 기술기준 : 1.5배)

- G4 이상 : 최대 사용압력의 2배 이상 (가스미터 기술기준 : 1.5배)

2.9.2 수조 내압압력 시험 방식

- 수조 검사 시, 계량기에 외부압력(계량기 고정장치 등)이 가해지면 아니 된다.

- 수조 검사 시, 계량기 4면을 직접적으로 육안확인이 가능하도록 하여야 한다.

| [가스 중점 누설Point] 1.Shell cover↔다이어프램 | 2. 상하케이스↔케이스가스캣 | 3. ISB가스캣↔ISB바디↔기어 |
| --- | --- | --- |

<그림2>

2.10 소음관리

2.10.1 계량기 소음관리를 위하여 주기체적을 아래와 같이 설계/제작하여야 한다.

- G1.6 : 0.7 d㎥/Rev 이상 (단, 회사 요청이 있을 경우 0.5 d㎥/Rev 이상 가능)

- G2.5 : 1.0 d㎥/Rev 이상

- G4 : 1.2 d㎥/Rev 이상

- G6 : 2.0 d㎥/Rev 이상

2.11 불회/불통 관리

2.9.1 Index Box는 UV 안정차단제를 첨가하여 제작하여야 한다.

2.9.2 Index Box(드럼)에 UV 안정제를 첨가하여 제작하여야 한다.

2.9.3 Index Box 내 Name Plate에 Flame처리를 하여야 한다.

2.12 인산염 피막처리

2.12.1 계량기와 배관 체결부 부식방지를 위해 계량기 상케이스에 인산염 피막처리 후 전작도장처리를 시행하여야 한다.

2.12.2 G4(6등급) 이하 신품계량기에 적용한다.

2.12.3 도막두께는 16~18㎛로 계량기와 배관 유니온 체결이 원활해야 한다.

2.12.4 염수분무시험방법(KS D 9502)의 기준으로 240시간 시험 후 육안상 부식이 없어야 한다.

3. 계량기 성능

3.1 형식승인 인증을 득해야 하고, 가스미터 기술기준에서 요하는 수준의 계량기이어야 한다.

3.2 계량기 성능검사

3.2.1 G6 이하 계량기에 한해서 적용된다.

3.2.2 계량기 납품 후 검정기관의 검정 확인서 및 기차 성적서를 제출하여야 한다

단, 당사 기준에 맞지 않아 불합격이 발생할 경우 해당업체에 Penalty를 적용한다.

4. 계량기 봉인

4.1 소용량 계량기(일반, 원격, 디지털 등)와 G6이하 국내 생산품에 적용하며, <그림 3>의 위치에 적용한다.

②

③

①

⑤

④

<그림 3>

4.2 계량기 카운터 인덱스 커버 봉인

4.2.1 알루미늄 봉인 ------------------------- ①

4.2.2 봉인 캡 봉인 -------------------------- ②

- 알루미늄 봉인과 대각선에 위치한 곳에 체결

4.3 상ㆍ하 케이스 연결 부

4.3.1 봉인볼트(트라이앵글 볼트) 봉인------ ③

※ 트라이앵글 볼트 : 특수 모양의 나사로서 전용 지그 없이 해체/체결이 불가능한 볼트

- 상하 케이스 나사 체결부 4곳중 앞쪽 위치 1개소에 체결

4.4 하 케이스 셀 커버(앞/뒤)

4.4.1 봉인볼트(트라이앵글 볼트) 봉인 ----- ④,⑤

5.  계량기 기물번호 체계

5.1 SK E&S에 납품하는 계량기 기물번호 체계는 아래와 같이 한다

| 구분 | 제조년도 | 제조사 | 등급 | 타입 | 원격 | 기물 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자리수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |
|  | 20 | 1. 극동 | 2. G1.6 (2.5등급) | 1. 우타입 | 1. 일반 | 0 | 00000 |
|  |  | 2. 위지트 | 3. G2.5 (4등급) | 2. 좌타입 | 2. 원격형 | 0 | 00000 |
|  |  | 3. 대성 | 4. G4 (6등급) |  | 3. 다기능 | 0 | 00000 |
|  |  | 4. 에스씨지 그리드 | 5. G6 (10등급) |  | 3. 누출점검용(일반) | 5 | 00000 |
|  |  | 5. 옴니시스템 |  |  | 4. 디지털 | 0 | 00000 |
|  |  | 6. 대명IT |  |  | 4. 누출점검용(디지털) | 5 | 00000 |
|  |  | 7. 신한정밀 |  |  | 5. 디지로그(듀얼지시부) | 0 | 00000 |
|  |  | 8. 태광 |  |  | 6. 누출점검용(디지털) | 0 | 00000 |
|  |  | 9. 지텍산업 |  |  | 7. 디지로그 | 0 | 00000 |
|  |  | 0. 피에스텍 |  |  | 8. AMI(SKT) 9. AMI(LGU+) | 0 0 | 00000 00000 |
|  |  |  |  |  | G6의 경우 7번째 자리 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 : 130mm, 20A |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 : 130mm, 25A |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 : 250mm, 20A |  |  |

6 . 계량기 명판스티커

6.1 소용량 계량기(일반, 원격, 디지털 등)와 G6 이하 국내 생산품에 적용한다.

6.2 계량기 명판스티커 상단이나 하단에 SK E&S CI와 콜센터 연락처(1599-3366, 1544-0009, 1599-0009)를 삽입한다.

7. 계량기 BOX

7.1 계량기 BOX에 계량기 제조업체명 / 등급/ 타입 / 검인년월이 표기되어야 하며, 외부충격이나 진동에 영향을 받지 않도록 계량기가 잘 보호되어야 한다.

7.2 계량기 BOX 타입 구분방법

6.2.1 BOX 하단에 <그림4>와 같이 두께 3cm이상 색깔 띠를 박스 옆 4면에 두르고,

계량기 타입방향에 맞는 화살표 모양을 색깔 띠 안에 표시한다.

6.2.2 BOX 하단의 색깔 띠는 좌타입_빨강색, 우타입_파란색으로 구분하여야 한다.

｝3cm｛

0

0

(죄타)                                     (우타)

<그림4>

8. 납품기준

8.1 납품하는 자는 계량기의 운반 중 파손이나 이물질이 혼입되지 않도록 포장하여 납품 한다.

8.2 납품하는 자는 발주된 사양에 준하여 지정된 기일 내에 납품한다

8.3 계량기는 본체와 유니온 패킹을 기본 품목으로 하고, 계량기 뒤 판, 유니온, 유니온 너트는 선택 사양으로 할 수 있다

8.4 납품하는 자는 회사가 제조회사(수리회사) 현장 검사를 요청할 경우에는 이에 응하여야 하며, 최종검사는 납품 처에 도착 후 실시 한다

8.5 납품기준에 있어 하자와 관련된 사항은 SK E&S의 기준에 따른다

9. 유니온 커플러

9.1 유니온 커플러의 재질은 구리 함유량이 55%이상 이어야 하며, 쉽게 깨지거나 균열이 가지 않아야 한다.

9.2 유니온 커플러의 내경의 두께가 균일하여야 한다

10. 신규 등록업체(재등록 업체)

10.1 신규 등록업체(재등록 업체)의 경우 SK E&S의 실증Test 기간이 필요하며, 연간 5% 이하의 구매수량으로 1년간(필요 시 2년간) Test를 시행할 수 있다.

11. 프로토콜 제공 의무

11.1 원활한 계량기 (재)검정 및 사용을 위해 도시가스사의 요청이 있을 시, 제조사는 계량기의 프로토콜 제공한다.

12. 기 타

12.1 계약기간 중 중요 부품이나 구조의 개선/변경 시 사전에 그 사유에 대한 충분한 협의 및 설명하여 SK E&S 허가를 득해야 하고, 그렇지 않을 경우 SK E&S는 3년간 거래중지 등 조치를 취할 수 있다.

12.2 매 분기 1회(분기말 월요일) 형식승인 및 변경사항에 대하여 E&S 담당자에게 통보하여야 한다

12.3 검정품의 경우, 검정품 요청한 계량기에 따라 사양 변경 없이 검정 시 위의 사항과 일부 달라질 수 있음을 상호 협의 할 수 있다.

견적서 양식 및 적용규격

가스미터기                                                             [단위:원/개]

| 구분 | 등급 | 단가 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반막식 | G 1.6 |  |  |
|  | G 2.5 |  |  |
|  | G 4 |  |  |
|  | G 6 |  |  |
| 디지털계량기 | G 1.6 |  |  |
|  | G 2.5 |  |  |
|  | G 4 |  |  |
| 누출점검용 (일반,디지털) 계량기 | G 1.6 |  |  |
|  | G 2.5 |  |  |
|  | G 4 |  |  |
| 다기능가스 안전계량기 | G 1.6 |  |  |
|  | G 2.5 |  |  |
|  | G 4 |  |  |
| 나사산 인산염 도포 |  |  |  |
| Union(20A) |  |  |  |
| Union(25A) |  |  |  |
| 리드선(원격) |  |  |  |
| 디지털변환기(원격) |  |  |  |

* 자체 생산 가능 제품에 限 견적 제출 要

* Union가격 별도기재 要

* 부가세 별도

▣ 업체 담당자 확인란

| 업 체 명 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 소 |  |  |  |
| 성 명 |  |  |  |
| 연 락 처 | Tel. | H.P | FAX. |

이곳에 명판을 찍어주세요

(인감날인)

20   년     월     일